Кононов Георгий Максимович - Лауреат Премии им. Николаева Г.А. для студентов факультета МТ  Фонда «МСБ»

Краткое описание работы

Оборудование для вихретокового контроля горизонтальных швов резервуара

Объектом контроля является вертикальный стальной цилиндрический резервуар «РВС-1000» объёмом 1000 м3. Изготовлен по рулонной технологии из листов стали марки 09Г2С толщиной 12 мм, соединённых между собой при помощи полностью механизированной сварки под флюсом.

Дефекты, встречающиеся в сварных швах, как правило, представляют собой шлаковые включения или трещины. Поскольку первые выявляются и отбраковываются ещё на этапе производства, основное внимание в рамках проекта уделено трещинам.

На данный момент для автоматизированного контроля сварных швов применяется сдвоенная СТРЭДЛ-схема, позволяющая реализовать следующие методики контроля:

•	Эхо-метод

•	Зеркально-теневой метод

•	TOFD

Комбинация данных методов позволяет обнаруживать разнонаправленные дефекты в глубине изделия, но плохо выявляет поверхностные дефекты.

В связи с этим, в рамках проекта предлагается добавить к существующей схеме контроля блок вихретоковых преобразователей.

Принцип работы вихретокового контроля состоит в том, что переменный ток, протекая через катушку, возбуждает вокруг неё переменное магнитное поле, которое, в свою очередь, наводит в объекте контроля поверхностные вихревые токи, по поведению которых можно судить о наличии или отсутствии дефектов в зоне контроля.

Для проведения контроля предлагается использовать 32 преобразователя, расположенных в 2 ряда в шахматном порядке. это позволит за один проход контролировать зону шириной 66 мм, в которую попадает и сварной шов, и зона термического влияния.

Чтобы обеспечить огибание валика усиления, предлагается располагать катушки на гибкой основе, выполненной из полиимида. Полученную гибкую матрицу предлагается разместить в вихретоковом блоке, имеющем механическую подвеску, предназначенную для его крепления к системе «АВТОКОН».

Разработанная конструкция состоит из двух основных частей. Первая – это блок вихретоковых преобразователей. На базовый элемент закрепляется гибкая матрица, прижимаемая протектором из стеклоткани, который помимо защиты от истирания обеспечивает постоянство зазора между катушками и объектом контроля. Для плотного прилегания к валику усиления шва предусмотрен упругий элемент.

Вторая часть конструкции – это механическая подвеска. Она служит для крепления блока ВТП к раме комплекса «АВТОКОН» и компенсации неровностей контролируемой поверхности.

Разработанная конструкция устанавливается на «АВТОКОН» перед ультразвуковыми датчиками, чтобы исключить попадание контактной жидкости в зону ВТК.

Проведение контроля состоит из следующих этапов:

1.	Приведение установки в рабочее положение

2.	Проверка работоспособности установки

3.	Настройка параметров ВТК и УЗК

4.	Установка системы на шов и запуск программы контроля (В процессе контроля данные с установки передаются на компьютер оператора посредством технологий беспроводной передачи данных)

5.	Завершение контроля, снятие системы со шва и подготовка к переносу на следующий шов или транспортировке

6.	Анализ полученных данных контроля, формирование отчёта о выявленных дефектах

В результате работы над проектом разработан блок вихретоковых преобразователей, позволяющий повысить выявляемость поверхностных дефектов при контроле горизонтального шва резервуара. При этом время контроля по сравнению с существующей технологией не изменилось.